Раздел 2. Техническое задание

(описание объекта закупки и условий исполнения контракта).

| № п/п | Наименование товара | Требования к качеству, техническим характеристикам товара, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам), размерам товара, требования к их безопасности и иные показатели. | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Комплект оборудования для анализа поляризованного оптического излучения. | Комплект оборудования для анализа поляризованного оптического излучения, в составе: 1) Измеритель коэффициента экстинкции 1 шт.: -Длины волн в диапазоне от 800 до 1700 нм; -Измерение коэффициента экстинкции в диапазоне от 0 до 40 дБ; -Точность измерения коэффициента экстинкции не более 0,5 дБ; -Разрешение измерения коэффициента экстинкции не более 0,1 дБ; -Точность измерения угла не более 0,5 градуса; -Разрешение измерения угла не более 0,1 градуса; -Динамический диапазон не менее 50 дБм; -Оптический разъем FC/APC для подсоединения оптоволокна; -Разъем USB; -Габаритные размеры: Длина не более 500 мм; Ширина не более 500 мм; Высота не более 500 мм; -Вес не более 10 кг. 2) Поляриметр 1 шт.: Измеримые состояние поляризации: -Полная сфера Пуанкаре; -Длины волн в диапазоне от 900 до 1700 нм; -Скорость измерений, не менее 30 выборок в секунду; -Точность определения азимута не более 0,25 градуса; -Точность определения эллиптичности не более 0,25 градуса; -Точность определения степени поляризации не более 1%; -Входная апертура не менее 3 мм; -Угол расхождения падающего луча не более 2 градуса; -Разъем USB; -Габаритные размеры: Длина не более 500 мм; Ширина не более 500 мм; Высота не более 500 мм; -Вес не более 10 кг. В комплекте: а) Коллиматор – не менее 1 шт. -Рабочий диапазон длин волн коллиматора от 1290 до 1330 нм; -Фокусное расстояние коллиматора, не более 8 мм; -Числовая апертура коллиматора не более 0.5; -Оптический разъем FC/PC для подсоединения оптоволокна; б) Адаптер для цилиндрических элементов – не менее 1 шт. -диаметр фиксируемого элемента не менее 12 мм, -регулировка угла наклона элемента в вертикальной и горизонтальной плоскостях в диапазоне от -5 до + 5 градусов; в) Тубус для крепления линз с внутренней резьбой – не менее 1 шт. -диаметр линз не менее 25,4 мм, -стопорные кольца – не менее 2 шт. г) Юстировочный диск- не менее 1 шт. -диаметр диска менее 25,4 мм; -рабочий диапазон длин волн от 400 до 640 нм и от 800 до 1700 нм д) Крепежный адаптер для сопряжения юстировочного диска на передней панели поляриметра – не менее 1 шт. е) USB-кабель – не менее 1 шт. ж) Блок питания – не менее 1 шт. | компл. | 1 |

Инструкция по заполнению первых частей заявок.

Участники закупки по позициям, в которых указаны слова:

- «не более» - должен указать конкретный показатель, равный показателю в техническом задании или не превышающий его.

- «не менее» - должен указать конкретный показатель, равный показателю в техническом задании или превышающий его.

- если значение параметра указывается со словами «в диапазоне от …до…», то указывается диапазон, где верхнее значение параметра равно указанному или превышает его, а нижнее значение параметра равно ему или не превышает его.

Остальные позиции остаются неизменными.

Сокращение «нм» - нанометр - дольная единица измерения длины в Международной системе единиц (СИ), равная одной миллиардной доли метра (то есть 10−9 метра).

Сокращение «дБм» - децибел-милливатт – децибел (дБ), в отношении которого за исходную величину принят 1 милливатт (мВт).

Требования к гарантийному сроку оборудования: Не менее 12 месяцев. Гарантийный срок начинает течь с даты подписания обеими сторонами товарной накладной по форме №ТОРГ-12. Вместо товарной накладной (форма №ТОРГ-12) допускается применение универсального передаточного документа.

Объем предоставления гарантии качества товара: в полном объеме.