Раздел 2. Техническое задание

(описание объекта закупки и условий исполнения контракта).

| № п/п | Наименование товара | Требования к качеству, техническим характеристикам товара, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам), размерам товара, требования к их безопасности и иные показатели. | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Рабочая станция с системой очистки воздуха. | Рабочая станция с системой очистки воздуха предназначена для монтажа на оптический стол 1HT10-24-20 (Standa Ltd, Lithuania, имеется в наличии у заказчика) - Тип конструкции: рама с защитными шторами, не пропускающими газы, и воздушным фильтром, обеспечивающим класс эффективности очистки воздуха не менее 13; - Эффективность фильтра не менее 99,99% на частицах размером 0,3 мкм; - Тип потока отфильтрованного чистого воздуха: нисходящий равномерный поток по всему рабочему пространству; - Тип вентилятора: центробежный вентилятор с вперёд загнутыми лопатками; - Переключатель скорости вентилятора; - Величина шума не более 60 дБА; - Электропитание: однофазное 220±20 В, 50±1 Гц переменного тока; - Регулируемая скорость работы фильтра, не менее 3 режимов скорости работы фильтра; - По всему периметру фильтра установлены вертикальные ламели для обеспечения ламинарного потока. - Ламели установлены внахлёст, перекрытие не менее 10 мм. - Ламели плотно, без зазоров, прилегают к оптическому столу 1HT10-24-20 (Standa Ltd, Lithuania, имеется в наличии у заказчика) - Материал рамы: сталь; - Материал ламелей: пластик; - Материал внутренней отделки: алюминий; - Высота рабочей станции с системой отчистки воздуха относительно пола 2400±200 мм; - Длина рабочей станции с системой отчистки воздуха 2500±100 мм; - Ширина рабочей станции с системой отчистки воздуха 1100±100 мм; В состав рабочей станции с системой очистки воздуха входит: - воздушный фильтр с классом эффективности очистки воздуха не менее 13 в количестве не менее 1 шт.; - крепление монитора с шарнирной рамой не менее 1 шт.; - сетевой фильтр не менее 1 шт., евророзетки не менее 6 шт.; - лампа дневного света с классом энергетической эффективности не ниже «А» не менее 1 шт.; - полка для системного блока не менее 1 шт. | шт. | 1 |

Инструкция по заполнению первых частей заявок.

Участник закупки по позициям, в которых указаны слова:

- «не более» - должен указать конкретный показатель, равный показателю в техническом задании или не превышающий его.

- «не менее» - должен указать конкретный показатель, равный показателю в техническом задании или превышающий его.

- если значение параметра указывается со словами «в диапазоне от …до…», то указывается диапазон, где верхнее значение параметра равно указанному или превышает его, а нижнее значение параметра равно ему или не превышает его.

- «не ниже» - должен указать конкретный показатель, равный показателю в техническом задании или превышающий его.

Участник закупки по позициям, в которых указаны знаки:

- «±» - должен указать конкретный показатель, соответствующий значениям, установленным документацией закупки.

Остальные позиции остаются неизменными и указываются в соответствии с Техническим заданием заказчика.

Требования к гарантийному сроку оборудования: не менее 12 месяцев. Гарантийный срок начинает течь с даты подписания обеими сторонами товарной накладной по форме №ТОРГ-12. Вместо товарной накладной (форма №ТОРГ-12), допускается применение универсального передаточного документа.

Поставщик обязан произвести монтаж оборудования.

Объем предоставления гарантии качества товара: в полном объеме.

Список сокращений:

Сокращение «дБА»- акустический децибел – единица измерения уровня шума с учетом восприятия звука человеком.