Раздел 2. Техническое задание

(описание объекта закупки и условий исполнения контракта)

| № п/п | Наименование товара | Требования к качеству, техническим характеристикам товара, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам), размерам товара, требования к их безопасности и иные показатели. | Ед. изм. | Кол-во | Требования к гарантийному сроку оборудования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Контрольно-измерительное оборудование для контроля точности формы оптических поверхностей | - Интерферометр для контроля точности формы оптических полированных плоских и сферических поверхностей, 1 шт. Технические характеристики: Тип поверхностей контролируемых деталей: Оптическая, Полированная. Форма контролируемых поверхностей: Плоская, Сферическая. Коэффициенты отражения контролируемых поверхностей в диапазоне, % от 1 до 99. Диаметры измеряемых образцов в диапазоне, мм от 5 до 125. Измеряемые радиусы в диапазоне, мм от 3 до 240. Точность измерения радиусов поверхностей не менее, мкм 10. Масса прибора не более, кг 100. Габаритные размеры не более, мм: Длина 500, Ширина 500, Высота 1000. Комплект необходимых эталонных объективов для проведения измерений в диапазоне измеряемых радиусов. - Интерферометр для контроля точности формы оптических полированных плоских поверхностей, 1 шт. Технические характеристики: Тип поверхностей контролируемых деталей: Оптическая, Полированная. Форма контролируемых поверхностей: Плоская. Коэффициенты отражения контролируемых поверхностей в диапазоне, % от 1 до 99. Диаметры измеряемых образцов в диапазоне, мм от 25 до 250. Масса прибора не более, кг 500. Габаритные размеры не более, мм: Длина 1000, Ширина 1000, Высота 1500. | комплект | 1 | Не менее 12 месяцев. Гарантийный срок начинает течь с даты подписания обеими сторонами товарной накладной по форме №ТОРГ-12, акта ввода оборудования в эксплуатацию, акта проведения инструктажа. Вместо товарной накладной (форма №ТОРГ-12), акта ввода оборудования в эксплуатацию и акта проведения инструктажа допускается применение универсального передаточного документа. |

Инструкция по заполнению первых частей заявок.

Участники закупки по позициям, в которых указаны слова:

- «не более» - должен указать конкретный показатель, равный показателю в техническом задании или не превышающий его.

- «не менее» - должен указать конкретный показатель, равный показателю в техническом задании или превышающий его.

- «в диапазоне от …до…», должен указать диапазон, где верхнее значение параметра равно указанному или превышает его, а нижнее значение параметра равно ему или не превышает его.

Объем предоставления гарантии качества товара: в полном объеме.

Поставщик обязан произвести пуско-наладку, ввод в эксплуатацию, гарантийное обслуживание, подготовку специалистов Заказчика в количестве не более 3 (трех) человек в объеме, необходимом для работы на оборудовании.