Раздел 2. Техническое задание

(описание объекта закупки и условий исполнения контракта).

| № п/п | Наименование товара | Требования к качеству, техническим характеристикам товара, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам), размерам товара, требования к их безопасности и иные показатели. | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Комплект оборудования для измерения и обнаружения распределения мощности оптического источника по заданному диапазону развертки по длине волны | Комплект оборудования для измерения и обнаружения распределения мощности оптического источника по заданному диапазону развертки по длине волны состоит из: 1) Анализатор оптического спектра в диапазоне длин волн от 600 до 1700 нм - 1 шт. -Оптический разъем FC для подключения оптоволокна; -Конструкция оптического входа - воздушный зазор; -Тип применяемых оптических волокон: SM (9/125 мкм), MM (50/125, 62.5/125 мкм), волокна большого диаметра 200 мкм; -Диапазон измерения длины волны: от 600 до 1700 нм; -Диапазон развертки по длине волны: от 0,5 до 1100 нм; -Точность измерения длины волны, не более ± 0,01 нм (в диапазоне от 1520 до 1580 нм); не более ± 0,1 нм (весь диапазон). -Линейность измерения длины волны, не более ± 0,01 нм (в диапазоне от 1520 до 1580 нм); -Воспроизводимость измерения длины волны, не более: ± 0,005 нм; -Число точек в спектрограмме, диапазон от 101 до 50001; -Точность установки разрешения, не более: ± 5 % (в диапазоне от 1450 до 1620 нм, при разрешении ≥ 0,1 нм); -Минимальный интервал разрешения, не более 0,001 нм; -Минимальная чувствительность по уровню входной мощности излучения, не менее: ( – 90 дБм в диапазоне от 1300 до1620 нм); ( – 85 дБм в диапазоне от 1000 до1300 нм); ( – 60 дБм в диапазоне от 600 до 1000 нм). -Встроенный калибровочный источник: - Оптический разъем FC для подключения оптоволокна; - Диапазон длин волн от 1520 до 1560 нм; - Стабильность длины не более 0,003 нм; - Оптическая мощность не менее -20 дБм; - Стабильность выходной мощности не более 0,1 дБ; -Синхронизация по частоте источника для измерения импульсного сигнала через порт синхронизации; -Интерфейсы (Разъемы): GPIB не менее 1 шт.; RS-232 не менее 1 шт.; Etheгnet не менее 1 шт.; USB не менее 2 шт.; SVGA выход не менее 1 шт.; Аналоговый выход не менее 1 шт.; -Жидкокристаллический дисплей, размер диагонали не менее 10 дюймов, разрешение не менее 800х600 точек. 2) Анализатор оптического спектра в диапазоне длин волн от 1200 до 2400 нм- 1 шт. -Оптический разъем FC для подключения оптоволокна; -Конструкция оптического входа - воздушный зазор; -Тип применяемых оптических волокон: SM (9/125 мкм), MM (50/125, 62.5/125 мкм) -Диапазон измерения длины волны: от 1200 до 2400 нм; -Диапазон развертки по длине волны: от 0,5 до 1200 нм; -Точность измерения длины волны, не более: ± 0,05 нм (в диапазоне от 1520 до 1580 нм); ± 0,5 нм (весь диапазон); -Воспроизводимость измерения длины волны, не более: ± 0,015 нм; -Число точек в спектрограмме диапазон: от 101 до 50001; -Минимальный интервал разрешения, не более 0,002 нм; -Минимальная чувствительность по уровню входной мощности излучения: ( – 70 дБм в диапазоне от 1800 до 2200 нм); ( – 67 дБм в диапазоне от 1500 до 1800 нм); ( – 67 дБм в диапазоне от 2200 до 2400 нм); ( – 62 дБм в диапазоне от 1300 до 1500 нм); -Встроенный калибровочный источник: - Оптический разъем FC для подключения оптоволокна; - Диапазон длин волн от 1520 до 1560 нм; - Стабильность длины не более 0,003 нм; - Оптическая мощность не менее -20 дБм; - Стабильность выходной мощности не более 0,1 дБ; -Синхронизация по частоте источника для измерения импульсного сигнала через порт синхронизации; -Интерфейсы (Разъемы): GPIB не менее 1 шт.; RS-232 не менее 1 шт.; Etheгnet не менее 1 шт.; USB не менее 2 шт.; SVGA выход не менее 1 шт.; Аналоговый выход не менее 1 шт.; -Жидкокристаллический дисплей, размер диагонали не менее 10 дюймов, разрешение не менее 800х600 точек. | комплект | 1 |

Инструкция по заполнению первых частей заявок.

Участники закупки по позициям, в которых указаны слова:

- «не более» - должен указать конкретный показатель, равный показателю в техническом задании или не превышающий его.

- «не менее» - должен указать конкретный показатель, равный показателю в техническом задании или превышающий его.

- если значение параметра указывается со словами «в диапазоне от …до…», то указывается диапазон, где верхнее значение параметра равно указанному или превышает его, а нижнее значение параметра равно ему или не превышает его.

Остальные позиции остаются неизменными.

Сокращение «нм» - нанометр - дольная единица измерения длины в Международной системе единиц (СИ), равная одной миллиардной доле метра (то есть 10−9 метра).

Сокращение «мкм» - микрометр - дольная единица измерения длины в Международной системе единиц (СИ), равная одной миллионной доле метра (то есть 10−6 метра).

Сокращение «дБм» - децибел-милливатт – децибел (дБ), в отношении которого за исходную величину принят 1 милливатт (мВт).

Требования к гарантийному сроку оборудования: Не менее 12 месяцев. Гарантийный срок начинает течь с даты подписания обеими сторонами товарной накладной по форме №ТОРГ-12. Вместо товарной накладной (форма №ТОРГ-12) допускается применение универсального передаточного документа.

Объем предоставления гарантии качества товара: в полном объеме.